附件2：脱水机等设备基本参数需求

一、自动组织脱水机参数

1. 原装进口设备，所有零配件均为原装进口。220-240V/50-60Hz，符合中国电源、电压要求。

2.全自动/全封闭作业，同时具备合理的废气排放功能或环保处理功能。

3.10.4吋触摸屏控制，中文操作菜单。

4.样本有间隔排放数量≥300个标准包埋盒。

5.搅拌程序2个，有连续搅拌功能。

6.储存器可以存储的处理程序9个，药液名称管理数量90个。

7.▲石蜡缸4槽，石蜡缸抽屉式设计,可拆卸结构,便于清洁石蜡。每个需要石蜡的容量为3.2-3.5升。

8.试剂缸10个，每个需要试剂容量3.2-3.5L。冲洗瓶2个，每个需要试剂容量4.5-4.8L。试剂缸可自由抽出和推进，大口径开口可方便的清洗，防止脂肪及杂质累积而堵塞管道。

9.▲清洗次数可以自由设定,可自行编辑清洗程序，清洗程序≥3种，脱水程序完成后可先后用二甲苯和酒精清洗处理缸内残留的石蜡，并且通过循环的热空气烘干。

10.▲有常温、加压、减压和试剂加热功能，加压：34kpa；减压：-70kpa.

11.▲连接管道的多向旋转阀采用独特的陶瓷材料（须提供证明图片），不易黏结石蜡和其他杂质，从而避免堵塞管道。

12.仪器在处理开始前，自动检测药液瓶是否已经正确连接。

13.尾气处理：活性炭过滤。

14.自动药液传送功能：当排出第一缸的变质的药液后，仪器自动将相同药液组的药液依次往前面传送，试剂可继续使用，从而节约试剂成本。

15.在延迟启动程序中，用户可设定程序结束时间，仪器自动对处理时间进行校验，延迟启动程序时间≥99天

16.▲处理槽专门设计机械滑锁装置，使用单手便能快速进行锁定/开锁处理槽盖，拥有双重保护处理缸功能，防止意外开盖。

脱水机配置：

1：主机：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |

2、标准附件：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | 1 |
| 2 | 石蜡缸 | 4 |
| 3 | 药液缸 | 12 |
| 4 | 样本篮筐（带手柄，容量为150个组织包埋盒） | 2 |
| 5 | 篮筐托盘 | 1 |
| 6 | 活性炭过滤器 2个装 | 1 |
| 7 | 活性炭过滤器基座 | 1 |
| 8 | 药液缸标签（脱水试剂缸用） | 10 |
| 9 | 药液缸标签（清洗试剂缸用） | 2 |
| 10 | 彩色标签 | 2 |
| 11 | 石蜡刮铲 | 1 |
| 12 | 石蜡缸溢液托盘 | 1 |
| 13 | 药液缸溢液托盘 | 1 |
| 14 | 屏幕保护膜 | 1 |
| 15 | 使用说明书 | 1 |

二、染色机参数

1. 工作条件:

1.1 环境温度:     0～45℃，

1.2 相对湿度:     70％

1.3 工作电压:     AC220～240V，50～60z

2. 技术要求

技术指标要求：

2.1、整机原装进口产品；

2.2、电脑控制，全自动化设计；采用连续处理方式进行染色；。

2.3、自带LCD超大彩色显示器，触摸操作方式；

▲2.4、中文操作界面

▲2.5、玻片篮运行方式：X-Y运行轨迹

▲2.6、可编辑程序数量≥50套；

2.7、具备电脑存取功能，记录机器运转情况记录；

2.8、有3种规格的药液缸可供选择：标准药液缸，小型药液缸，特殊药液缸，用户可选择标准药液缸加特殊药液缸，也可选择小型药液缸加特殊药液缸的排列组合，方便用户针对性使用；

2.9、采用标准药液缸时一次染色60张玻片；小型药液缸容纳20张玻片，特殊药液缸容纳10张玻片

▲2.10、通过采用小型药液缸加特殊药液缸，使H.E染色+Pap(巴氏)染色，H.E染色+特殊染色， Pap(巴氏)染色+特殊染色等各种组合可同时进行

2.11、可以对处理进行随时监控，不仅仅是运行过程中的实时状态监控；

2.12、染色开始槽和水洗槽均可以自由设定，如：染色开始槽可设定为1~3槽，水洗槽可设定为2~5槽。水洗周期也可以自由设定；

▲2.13、标准试剂缸数量≥30个；

2.14、特殊试剂缸最大容量≥160ml，

2.15、小型试剂缸最大容量≥255ml，

▲2.16、标准试剂缸最大容量≥820ml，每个试剂缸均可以单独设定振荡功能；

2.17、每缸的振荡次数、频率、幅度可程序设定

2.18、具有药液管理功能，同时对药液使用次数也可以进行管理，并对用户进行通知；

2.19、具有置换促进功能,将玻片架提出液面,然后再浸入液面,防止高浓度药液导致染色发生不均或者串色

2.20、具有干燥功能

2.21、染色篮筐架材质能够防止不粘带任何药液，以免污染下一试剂缸中的药液。

2.22、所有药液缸均置于托盘中，使得配置交换简便易行，而且防止药液缸变形

▲2.23、必须可以连接封片机组成一体化染色封片工作站，中间无需任何转换装置。

3、 配置

10个容量为20张载玻片型载片篮

10个容量为20张载玻片型载片篮适配器

10个容量为10张载玻片型载片篮

10个容量为10张载玻片型载片篮适配器

3个10张载玻片型载片篮装/卸适配器

22个标准药液槽，试剂容量为680~820ml

8个标准药液槽盖

8个特殊药液槽，试剂容量为160~180ml

8个特殊药液槽盖

2个加温药液槽

4个水洗槽，850ml

6个开始/结束槽，带手柄

3个3位槽架（3格托盘）

3个3位槽盖

3个4位槽架（4格托盘）

3个4位槽盖

1个特殊药液槽架（特殊染色用托盘）

2个活性炭过滤器

1个闪存卡

1套药液槽标签（开始、结束、PE）

1套载片篮适配器标签

1张控制面板保护纸

三、无创呼吸机参数

1. 通气模式要求: 自主呼吸模式S；时间控制模式T

自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；持续气道正压通气CPAP；压力控制模式PC

★平均容量保证压力支持功能AVAPS

★AVAPS变化速率范围可调

呼气压力释放功能Bi-Flex

2. 参数调节要求：

2.1AVAPS

AVAPS速率：0.5-5cmH2O/分钟

IPAP 最小值： EPAP至IPAP最大值

IPAP 最大值： IPAP 最小至30cmH2O

目标潮气量:  200ml 至 1500ml

报警:      低潮气量（可以禁用）

IPAP吸气压力:  4-30 cmH2O；

EPAP呼气压力:  4-25 cmH2O

CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

2.2呼吸频率:  0-40次/分(PC/ST模式)

4-40次/分（T模式）

2.3吸气时间:  0.5-3.0秒

2.4 吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

2.5具备压力延迟上升功能0-45分可调

2.6  ★湿化器防水流倒灌技术

2.7  ★吸气触发与呼气切换方式:全自动跟踪调节

★漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min

2.8  监测参数要求：

吸气相高压, 呼气末低压, 持续气道正压，呼吸频率, 呼出潮气量, 呼出分钟通气量, 漏气量 ,吸呼比

2.9 报警功能要求:

窒息时间报警可调

低分钟通气量报警可调

低呼气潮气量报警可调

呼吸频率高报警可调

病人管路脱落报警可调

系统故障报警:内部故障

2.10★可升级血氧模块，氧浓度可同屏实时显示

3. 临床软件：EncorePro和Directview软件含SmartCard，兼容血氧模块，可记录呼吸事件：

窒息/低通气指数 (AHI)

阻塞性事件(OA)

开放性呼吸事件(CA)

低通气(H)

周期性呼吸 (PB)

微觉醒RERA

大量漏气(LL)

鼾声 (S)

4. 适用人群：可适用于体重>10kg的儿童/成人

5. 彩色液晶屏幕，中文操作菜单

6. 电源要求:交流:100-240伏,50/60赫兹,最大1.2安培

7. 尺寸：21.6cmx19cmx11.5cm

8. 重量：2.1kg(含电源)

9. 配件：外置电池包，移动支架

四、高速电动动力系统技术参数

- 主机

1、大平面液晶彩色触摸屏，参数、主机状态一目了然。

2、双马达动力接口，操作方便快捷。并可在屏幕上分屏同时显示双马达状况。

3、自动识别各种类型的马达，并自动调用相应的参数设置。

4、马达启动及停止特性可调，充分满足科室需求

5、完全无需任何工具即可装卸接头、刀头、磨头。

6、无滴漏的立式冲洗泵设计，更好的冲洗效果。流量0－80ml/分，冲洗模式21种可选择。

- 高速动力马达

1、马达全钛合金制造，散热性能良好，抗碱性消毒剂腐蚀，历久长新。

2、输出功率150W，保证在高速状况下有出色的运行精度和最佳的切割特性。

▲3、转速10000－80000转/分可调。

4、扭矩3.5N/cm

▲5、重量155g

6、尺寸99mm*27mm

7、可接各种高速手柄，经济实用，适合各类手术需要

（三）开颅钻

1.开颅手柄（带自停装置）

2.开颅钻头，直径12mm

(四)铣刀

1.开颅铣刀手柄

2.标准脑膜护鞘

3.标准铣刀片

- 磨钻

- 成角磨钻（中号）

- 磨头（中号）

(六）存储保养装置

1、无菌润滑油  500ml

2、喷嘴转换头重复使用

3装载蓝（带固定装置）485mm*253mm*56mm

配置清单

（一）主机部分

1.动力主机  1台

2.脚踏开关   1个

3.马达导线，长度3M  1条

4.喷嘴转接头  1个

5.润滑油   1瓶

（二）开颅钻部分

1.开颅手柄（自停） 1个

2.开颅钻头  1个

（三）铣刀部分

1.高速马达  1个

2.开颅铣刀手柄  1个

3.脑膜保护鞘，可旋转  1个

4.铣刀片  3片

（四）磨钻部分

1.直角手柄130mm  1个

2.西瓜磨头 直径1.8mm  1个

3.西瓜磨头 直径2.7mm  1个

4.西瓜磨头   直径4.0mm  1个

5.西瓜磨头   直径6.0mm  1个

6.金刚砂磨头  直径1.8mm  1个

7.金刚砂钻头 直径2.7mm  1个

8.金刚砂磨头 直径4.0mm  1个

（五）存储装置部分

1.装载蓝  1个