附件2：美敦力颅脑电钻等设备配件基本参数需求

- 一、美敦力牌颅脑电钻附件基本参数需求

- 马达类型：高速电钻马达，耐高温高压消毒

- 钻头安装类型：≤3步安装，快速更换

- 马达重量；≤6.35oz（180g）

- 马达长度：≤3.55in（9.02cm)

- 马达直径：≤0.8in（2.03cm)

- 马达速度  rpm：最高转速：75,000RPM,可调节正反转

- 马达功率（W)：最大输出功率：≤138W

- 马达扭矩（mN—m)：最大扭矩：≤41mN—m

- 噪音水平：≤58分贝

10．消毒方法：预真空或常规蒸汽高温高压消毒或环氧乙烷消毒

11.润滑方式：不需要

12.发热性能：不发烫：20℃环境温度下，马达6万转/分20秒开20秒关，持续25分钟马达表面温度≤40℃

13.马达冷却方式：专利马达技术，不需气冷或水冷却

14.通用性：此次所购电钻可与该厂同类型气钻和将来升级版动力系统的驱动附件和钻头全部通用

15. 铣刀附件：铣刀保护鞘为一体化设计，不可拆卸，保证手术安全

16．驱动附件：多达52种标准及专业的附件可供不同手术选择

17．钻头：拥有超过300种不同形状、不同型号的钻头可满足全部神经外科的手术选择

配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电钻马达 | 1 |
| 2 | 马达连接线 | 1 |
| 3 | 8CM直型附件 | 1 |
| 4 | 9CM直型附件 | 1 |
| 5 | 铣刀附件 | 1 |
| 6 | 显微附件 | 1 |
| 7 | 显微弧度附件 | 1 |
| 8 | 自停开颅附件 | 1 |

二、奥林巴斯牌高画质摄像头基本参数需求

▲1、L型，集成适配器，适用于泌尿外科和妇科电切镜使用。

- 2、尺寸：27*37mm；

- 3、重量：小于45G；

- 4、电缆：3.3mm*4m；

5、清洁/消毒：可浸入消毒液；

▲6、放大倍数为1.2倍。

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 1 |
| 2 | 适配器 | 1 |
| 3 | 导光束，S号，插销型，3m，CF型 | 1 |

三、希翼牌电动骨动力系统附件基本参数需求

- 1、动力手柄 ：0-60000 rpm/min 高扭矩、不丢转、高速平稳、不发热、体积小，手柄智能冷却,无散热孔,手柄及连线皆可高温高压消毒，柔性线缆，任意折叠。

- 2、消毒防护盖: 保证动力手柄在全封闭状态下高温高压消毒.

- 3﹑增力器：转速0-60000 rpm/min

- 4、开颅钻头：Ф11mm，转速0-1500 rpm/min，切削量800mm3/s，三齿设计、自动定心、精确定位﹑不伤硬脑膜。

- 5、开颅铣：转速0-60000 rpm/min，切削量160mm3/s，体积小巧轻便，利于小角度及多种角度手术。

- 6、螺旋状铣刀、切削速度快、不易断。

配置清单：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力手柄 | 把 | 1 |
| 2 | 增力器 | 把 | 1 |
| 3 | 开颅铣 | 把 | 1 |
| 4 | 开颅钻头 | 组 | 2 |
| 5 | 铣刀 | 支 | 2 |