附：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪参数需求

1.1 系统通用功能

1.1.1 标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，可通用

1.1.2 功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定

1.2	 探头规格

1.2.1 频率:超宽频带探头, 探头频率1 MHz 到15 MHz

1.2.2 类型:相控阵、凸阵、线阵、矩阵

1.2.3 压电晶体材料：相控阵、凸阵、矩阵均采用单晶体材料

1.3	 二维成像主要参数:

1.3.1 成人心脏相控阵: 超声频率 1-5MHz

浅表电子线阵: 超声频率 3-12MHz

腹部电子凸阵：超声频率1－5MHz"

1.3.2 扫描速率: 相控阵,全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒

凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥45帧/秒

线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒"

1.3.3 扫描深度：最大扫描深度40cm

1.3.4 声束聚焦:发射接收动态连续聚焦

1.3.5 回放重现及存储:灰阶图像回放＞1000幅，存储时间≥6分钟

1.3.6 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个

1.3.7 增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， LGC分段≥4

1.4	 频率多普勒

1.4.1 脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF

1.4.2 多普勒探头与频率: PW，CW

1.4.3 最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s

1.4.4 最低测量速度1mm/s (非噪声信号)

1.4.5 显示方式:B/D、B/C/D、D

1.4.6 电影回放:≥1000帧

1.4.7 零位移动: ≥6级

1.4.8 取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级

1.4.9 滤波器:高通滤波或低通滤波两种,分级选择:PW高通≥10级,低通≥5级;CW高通≥8级,低通≥5级"

1.4.10 显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位

1.5	 彩色多普勒

1.5.1 显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示;

1.5.2 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

1.5.3 彩色显示角度: 20-90°选择

1.5.4 彩色显示帧数: 85°, 18cm深,帧频≥10帧/秒

1.5.5 组织多普勒帧频：85°，18cm深，帧频≥110帧/秒

1.5.6 显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20°

1.5.7 显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比

1.5.8 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

1.6 超声图像及病案管理系统

16.1 动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅

1.6.2 同屏电影回放≥4画面,可调回放速度

1.6.3 存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD、5个USB存储

1.6.4 报告存储,检索,统计

1.6.5 为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储。

1.6.6  DICOM QVue图像阅读器

1.7 超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择≥8级可调

彩色多普勒超声诊断仪配置清单