附件2：心电监护仪等设备技术参数

一、心电监护仪参数

- 便携式床边监护，可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。

- ▲显示器尺寸≥10寸，分辨率≥800×600，最多10通道显示。

- 可监测参数: 心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)；

  - 可选配记录仪，无线联网功能，心电模拟输出和护士呼叫。

- 心电：心电3/5导可选，心电模式包括：监护/手术/扩展。在5导的情况下，支持半屏心电7导联显示，需同时显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。

- 具备心率统计功能，可对病人窦性心律在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对平均心率、平均白天心率、平均夜间心率及百分比结果进行统计，以饼状图形式显示。

- ▲具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。

- ▲具有收缩压和舒张压血压差报警功能。

- ▲标配国际三大血氧之一，Masimo, Nellcor或者Philips血氧，防运动、抗弱灌注，提供灌注度指数。

- ▲无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NIBP数据列表。

- ▲无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间1000小时。

- 无需存储卡或中央站， 监护仪的全息心电波形存储回放时120分钟。

- ▲无需存储卡或中央站，监护仪可存储200组报警信息。

- 具有通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算功能。

- 公司通过ISO13485、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。

心电监护仪配置清单：

1.主机		                                                1台

2.五导心电电缆与导联线	                                   	1套

3.血氧饱和度指套探头	                                    1套

4.无创血压袖带及连接管	                                    1套

5.锂电池	                                                1个

二、心电监护仪带有创技术参数

- ▲进口品牌，CFDA Ⅲ类注册，可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。

- ▲显示屏：

  - 尺寸≥10.1”，观察波形通道≥10道。

  - 可选触摸屏。

- 标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)、锂电池、双有创压力(2×IBP)监测功能；

- 监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿。

- 低耗能，无风扇设计。

- 显示界面：提供常规界面与大字体、7导联同屏、他床观察、呼吸氧合图OxyCRG等界面。

- ▲心电、呼吸、无创血压、血氧、体温参数的医用电气安全级别高于BF级，达到CF级，患者漏电流不超过0.01mA。

- 心电：

  - 心电3/5导可选；

  - 具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式；

  - ▲心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。

  - 在5导的情况下，支持同屏心电7导联显示，需同屏显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。

- ▲具有ST分析功能，ST测量范围达到-2.5mV~+2.5mV。

- 心率：

  - 具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。

  - ▲具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计，以饼状图形式显示。

- 无创血压：

  - ▲具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。

  - ▲具有收缩压和舒张压的血压差报警功能。

  - NBP测量结束时，提供提示音。

- 血氧：

  - ▲标配具有灌注度指数(PI)的进口血氧技术： Masimo或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态。

  - ▲标配原装进口指套式血氧传感器,此传感器在该监护仪的CFDA注册证附件目录中，需提供进口证明材料。

  - ▲血氧脉率范围30-300bpm。

- 呼吸：

  - 常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。

  - 呼吸导联选择模式：自动。

- 数据存储与回顾：

  - ▲无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NIBP数据列表。

  - ▲无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间1000小时。

  - ▲无需存储卡或中央站， 监护仪可存储200组ARR事件或报警信息。

- 通讯：

  - 提供标准的HL7数据输出，以此对接第三方系统。

  - 标配VGA视频输出接口、护士呼叫接口和除颤同步输出接口。

- 标配多种计算功能：通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算。

- 锂电池：标配高容量锂电池，≥4800mAh，≥11.1V。

心电监护仪带有创配置清单

（标配+2IBP）

1.主机		                                        1台

2.五导心电电缆与导联线	                           	1套

3.血氧饱和度探头	                                1套

4.无创血压袖带及连接管	                            1套

5.锂电池	                                        1个

6.使用说明书                                        1本

三、呼吸机技术参数

1.通气模式:

1.1容量控制：(S)CMV+/APVcmv、SIMV+ /APVsimv

1.2压力控制：PCV+、P-SIMV+、Spont

*1.3智能闭环通气：ASV (自动适应性支持通气，可在病人有、无自主呼吸时都能应用)

*1.4无创通气：NIV及NIV-ST

1.5其它通气方式：Apnea	 (双向自动切换窒息后备通气) 、Sigh (叹息通气) 、手控通气、药物雾化、纯氧灌注、等待模式等

2. 实时图形和实时显示屏幕：

2.1呼吸波形：容量、流速、气道压力与时间的曲线

2.2ASV图形：同时显示分钟通气量，潮气量和呼吸频率的目标值和实际值

*2.3动态肺模型：实时显示病人肺的顺应性状态、病人每次呼吸的肺活量、阻力和自主呼吸能力，直观判断病人状况。

*2.4脱机指示窗：用户可观察病人氧合状态、CO2排除状态及病人自主呼吸相关的参数，判断是否落入脱机范围内及持续多长时间。

3.监测内容：

3.1压力参数：PEEP/CPAP、峰压、平均气道压、平台压或吸气末压

3.2容量参数：自主分钟通气量、总呼出分钟通气量、呼出潮气量、吸入潮气量、漏气百分比

3.3流速参数：吸气峰速、呼气峰速

3.4时间参数：吸呼比、TI、TE、自主频率、总呼吸频率、自主呼吸频率百分比

*3.5肺功能参数：吸气阻力、肺静态顺应性、AutoPEEP、呼气RC常数、浅快呼吸指数、压力时间乘积、气道闭合压

3.6氧气浓度：气道氧浓度

4. 报警内容：

4.1	可调报警设置(危险报警)： 低/高分钟通气量、低/高压、低/高潮气量、低/高呼吸频率、窒息时间、低/高氧浓度

4.2特殊报警：氧气浓度、管道脱落、PEEP测不到、呼气阻塞、检查设置、流量传感器报警、ASV/APV报警、电源、电池、氧气/空气源、机器技术故障等有关内容。

5. 其它：

5.1流量近端监测系统、1000个事件记录功能、TFT8.4英寸触摸幕全中文显示、智能待机功能、内置涡轮压缩机、可以实时截屏储存到U盘的功能；

*5.2内置后备电池充满电可维持主机运转4小时，主机重量不超过5Kg

四、除颤监护仪技术参数

▲1.低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

2.显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。

▲3.除颤能量的最高能量≤360J

▲4.每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J

▲5. 手动除颤能量最小是1J

6. AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

▲7.成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。

▲8.除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

9.标配手动除颤、AED和同步电复律功能

▲10.具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒

11.标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护, 主机≥3道波形显示.

12.可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

▲13. 具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。

14. 电池具备电量容量状态指示灯, 所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时。

15.≥100 次最高能量充电/电击

16.电池具有低电量提示，此时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电

17.具备事件标记功能

18.具备生命体征趋势回顾功能

19.具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位。

20.事件打印功能。

- 配置清单

- 除颤监护仪主机                                             1台

- 体外除颤电极板                                             1 副

- 3导心电导联线                                              1 套

- 锂电池                                                     1 块

- 热敏打印纸                                                 1 卷

- 50欧姆检测插头                                             1 个

- 操作说明书                                                 1 本

- 电源线                                                     1 条

五、带除颤功能心电监护仪技术参数

▲1.低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

2.显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。

▲3.除颤能量的最高能量≤200J

▲4.每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J

▲5. 手动除颤能量最小是1J

6. AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

▲7.成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。

▲8.除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

9.标配手动除颤、AED和同步电复律功能

▲10.具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒

11.标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护, 主机≥3道波形显示.

12.可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

▲13. 具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。

14. 电池具备电量容量状态指示灯, 所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时。

15.≥100 次最高能量充电/电击

16.电池具有低电量提示，此时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电

17.具备事件标记功能

18.具备生命体征趋势回顾功能

19.具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位。

20.事件打印功能

配置清单：

- 除颤监护仪主机                                             1台

2. 体外除颤电极板                                             1 副

3. 3导心电导联线                                              1 套

- 锂电池                                                     1 块

5. 热敏打印纸                                                 1 卷

6. 50欧姆检测插头                                             1 个

- 操作说明书                                                 1 本

- 电源线                                                     1 条

- 成人血氧饱和度指套                                         1个

- 成人血压充气管                                            1条

- 成人抗菌血压袖带                                          1个

六、可视喉镜技术参数

- * 1、进口三星高清晰液晶显示器≤2.5英寸，全视角范围内无反光，小巧、轻捷、方便操作

*2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

*3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

* 4、喉镜片可插入镜片长度：125mm

* 5、渐缩型镜片前端厚度：16mm

* 6、镜片角度：42度

* 7、视场角60º±15%

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

9、分辨率≥3.72 LP/mm

10、镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接

11、纺锤型短手柄设计，握持舒适

* 12、具有特殊防雾功能

13、具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量＞12万张，可存储录像时长4小时

14、充电器输入：100-240VAC,50-60HZ

15、充电器输出：5V，1000mA

16、充电时间：＜2小时

17、持续放电时间：＞4小时

18、充电次数：＞300次

19、内置可充电式锂电子聚合物电池

20、由厂家负责售后服务

配置清单：

- 显示器----------1个

- 镜片------------1个

- 电源适配器------1个

- 环保专用箱------1个

- 保修卡----------1个

- 说明书----------1个

- 合格证----------1个

- 装箱单----------1个

- 消毒帽----------1个

七、湿化治疗仪技术参数

1、适用范围： A. 儿童，成人

B. 呼吸需要辅助呼吸治疗的病人

C．需实行气道保护策略患者 (包括人工气道患者)

D．需要支气管净化治疗患者

2、病人连接界面： A.鼻塞：小号、中号，大号选配

B.人工气道连接管

C.面罩连接管

▲3、病人界面连接管具有透水不透气性能，不产生液态冷凝水

▲4、提供与主机配套使用的原厂耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件

▲5、主机具有气体过滤功能 (细菌过滤效率 >99.99999%，病毒过滤效率99.99%)，并提供证明文件

6、显示屏：彩色、高清、高分辨率 LCD显示屏

▲7、主机内置消毒功能：标准配套专用消毒管路，加热至最低87℃，并持续至少30分钟

8、主机有实时消毒状态监测和显示

9、主机有消毒次数指示

10、流量设置范围：2 — 60升/分。

11、流量调节方式：2-25升/分，每次调节1升/分

10-60升/分，每次调节5升/分

12、氧浓度监测/设置范围：21%，25--95%

13、内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。

14、气体温湿度设置：在31℃目标温度时>10mg/L

在34℃目标温度时>10mg/L

在37℃目标温度时>33mg/L

15、主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数

▲16、提供原厂的自动注水湿化水罐，要求具有双浮子设计的安全结构，并提供注册检验时机器与水罐的连接图片及检验报告首末页的证明文件

17、管路内置螺旋加热丝，具有加热和监测功能

18、主机可实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度

▲19、主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度

20、主机具有一体式超声氧浓度监测系统，无需氧电池耗材

21、主机具有报警功能：

呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警

22、报警状态按照优先级别反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应

▲23、提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频

▲24、要求整机原装进口

湿化治疗仪配置清单

| 类型 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 呼吸湿化治疗仪 | 台 | 1 |
| 配件 | 呼吸湿化治疗仪（支架） | 套 | 1 |
|  | 呼吸湿化治疗仪（杆装托盘） | 个 | 1 |
|  | 塑料篓 | 个 | 1 |
|  | 墙式氧气吸入器 | 套 | 1 |
|  | 呼吸湿化治疗仪（空气过滤片） | 包 | 2 |
| 耗材 | 呼吸湿化治疗仪（加热呼吸管路套装） | 套 | 1 |
|  | 呼吸湿化治疗仪（鼻塞导管） | 个 | 1 |
|  | 呼吸湿化治疗仪（鼻塞导管） | 个 | 1 |
|  | 呼吸湿化治疗仪（气管切管接头） | 个 | 1 |

八、肠内营养泵技术参数

| 序号 | 设备提供的参数 |
| --- | --- |
| 1 | 运行方式：可卸指式蠕动泵 |
| 2 | *传动装置：齿轮传动 |
| 3 | *恒速模式与间隙模式两种模式可供选择 |
| 4 | 4.1喂养模式：连续喂养：5ml/h—1800ml/h 增量0.1ml |
|  | 4.2 喂养模式：间歇喂养：600ml/h—1800ml/h 增量0.1ml |
| 5 | 大剂量间歇喂养：每200ml间歇100s（时间可调） |
| 6 | 预置量：1ml/h—9999ml/h |
| 7 | 限制量：0.0ml-9999ml |
| 8 | 输注精度：±5%（专用一次性营养管路±3%） |
| 9 | 一次性耗材：不含DEHP的UPR专用给养器(袋式/针式)，具有专用加药及冲洗口 |
| 10 | *加温：三档加温设置低温28℃～33℃中温33℃～38℃高温38℃～42℃ |
| 11 | *加温方式：全程包裹式加温，长度达到1.2米 |
| 12 | *加温保护：超高温保护，温度超过45℃，设备自动报警并停止加温 |
| 13 | 报警：开门、阻塞、输注完成、暂停超时、电池欠压、电池损坏、滴数异常、电机异常等 |
| 14 | 气泡检测:超声波检测 |
| 15 | 阻塞报警压力：自动检测 |
| 16 | 键盘锁功能：键盘具有锁定功能 |
| 17 | 输入方式：数字键盘输入，方便快捷 |
| 18 | 交流电源：90V~240V，50Hz/60Hz |
| 19 | 内部电池：镍氢电池DC12V，2000mAh 锂电池DC14.8V，2800mAh |
| 20 | 放电时间：镍氢电池≥5 hours 锂电池 ≥8 hours |
| 21 | 功耗：≤30VA（非加温状态功耗） |
| 22 | 安全类别：Ⅱ类 CF型 |
| 23 | 可携带式；IPX4设备 |
| 24 | 外形尺寸：140mm×168mm×230mm |
| 25 | 使用范围：营养液的输注与加温 |

肠内营养泵配件清单

| 序 号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营养泵主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电源线 | 1 | 条 |  |
| 3 | 加温条 | 1 | 根 |  |
| 4 | 钮式螺栓 | 1 | 个 |  |
| 5 | 使用说明书 | 1 | 本 |  |
| 6 | 合格证 | 1 | 张 |  |

九、高能床单位臭氧消毒机技术参数

- 熔断器：2A（φ5*20）

- 臭氧浓度：≥500mg/m³

3、用途 床上用品消毒

4、采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒

5、采用微电脑操作控制系统，大屏幕显示，对消毒过程进行控制和观察

6、消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00

7、能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用

8、输入功率：≤140W

9、安装最小距离：与墙壁的最小距离50mm

10、运输、贮存环境条件：环境温度：5～40℃；相对湿度：≤90%；大气压力：86kPa～106kPa。请将消毒机放置在空气流通、无毒、无腐蚀性气体的房间内；采用常规运输，运输过程中应避免剧烈碰撞、重压、雨水淋湿等

11、正常工作条件：

1)供电电源： 220V±22V    50Hz±1Hz

2)相对湿度：≤80%

3)环境温度： 5℃～40℃

4)大气压力： 86kPa～106kPa

12、安装方式：移动式 底部有3个供移动的滑轮

13、消毒程序为自动控制

14、床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏：≤0.1mg/m3

15、整机外形尺寸：长614×宽545×高973mm

16、包装尺寸：长705×宽570×高1114mm

17、整机重量：31kg

18、包装重量：35kg

19、认证：企业具有ISO9001和ISO13485认证证书

高能床单位臭氧消毒机装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床单位臭氧消毒机 | 1 | 台 |
| 2 | 检验合格证 | 1 | 份 |
| 3 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 4 | 使用说明书 | 1 | 份 |
| 5 | 床袋 | 2 | 个 |
| 6 | 床罩 | 2 | 个 |
| 7 | 保险管 | 2 | 个 |
| 8 | 成品检验报告单 | 1 | 份 |
| 9 | 塑料充气嘴（一次性） | 2 | 个 |

十、手持式血气分析仪技术参数

| 序号 | 设备提供的参数 |
| --- | --- |
| 1 | 1.1血气分析仪品牌：原装进口手持式血液分析仪 |
|  | 1.2电源：直流电源，并配有充电装置 |
|  | 1.3 工作环境：气压：300-1000mmHg；温度：16-30℃；湿度：≤90% |
| 2． | 2.1测定原理、方式：电化学生物传感技术 |
|  | 2.2 定标：双重定标（电子定标和液体定标） |
|  | 2.3 测量参数：Na、K、Cl、PH、PCO2、iCa、BUN、Urea、Glu、HCT、Lac、Crea、PT、ACT、cTnI、BNP、乳酸等 |
|  | 2.4 计算参数：HCO3、TCO2、BE、Anion、Gap、Hb、SPO2 |
|  | 2.5 消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品 |
|  | 2.6 测试片：低温保存，保质期≥6个月 |
|  | 2.7 可采样品：动脉血、静脉血、毛细血管血、脐带血、混合静脉血、体外循环血 |
|  | 2.8适用于急诊检验，检测时间（全参数）≤120/s |
|  | 2.9 采样量（全参数）≤95ul |
| 3 | 3.1 最小样品量：16ul |
|  | 3.2质控方式：有质控品，高、中、低三级质控 |
|  | 3.3 待机工作方式：自动20s |
|  | 3.4 免费升级：提供中文操作软件，连接医院网络 |
| 4 | 4.1 打印机：外接热敏打印机 |
|  | 4.2 具备自诊断程序 |
|  | 4.3 存储检测数据数量：≥5000组 |
|  | 4.4 红外线扫描患者的基本信息，节约更多时间 |
| 5 | 5.1 连接血液数据管理系统，处理众多的测试数据 |
|  | 5.2 电解质用全血检查，无需分离血浆或血清，且结果准确 |

配件清单

| 序 号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手持式血液分析仪 | 1 |
| 2 | i-STAT1打印机KIT | 1 |
| 3 | 模拟校准器 | 1 |
| 4 | 数据下载器/充电器 | 1 |
| 5 | 充电电池 | 1 |

十一、亚低温治疗仪技术参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 | 广泛应用于脑炎、脑水肿、脑出血、脑外伤、颅高压心肺复苏及高热惊厥、中枢性高热患者，进行物理降温。特别是对颅脑损伤及术前、术后亚低温治疗、以及脑内出血、喉部患者、扁桃体发炎及术后的康复和对顽固性高烧。禁忌使用药物的患者进行亚低温治疗，有效提高患者生存率。 |
| 2 | 机柜 |  |
| 2.1 | 外形 | ABS工程塑料材质机箱。 |
| *2.2 | 显示方式 | 按键式控制面板,液晶显示屏（液晶尺寸240128），LED背光。 |
| 2.3 | 加水装置 | 机箱外设置加水装置，方便医护人员使用。 |
| 3 | 降温系统 |  |
| *3.1 | 制冷原理 | 旋转式进口高分倍医用压缩机二次水循环制冷。 |
| 3.2 |  | 134A环保制冷剂。 |
| *3.3 | 降温速度 | 温控范围：-4℃～30℃任意可调，水温从40℃降至10℃<30min(每分钟大于1℃)。 |
| 4 | 循环系统 |  |
| 4.1 |  | 降温采用10升玻璃钢防腐蓄水器，铜质内层，5cm内置保温层。 |
| *4.2 |  | 进口自锁快速水接头、使用操作方便、简捷。 |
| *4.3 |  | 双路输出，双温控制，可一毯一帽或双毯或双帽同时使用。 |
| 4.4 |  | 低噪音增压水泵以及合理的水流设计，使冷热交换更合理，具有降温速度快、噪音低的特点，是一款绿色环保的专利产品。 |
| 5 | 控制系统 |  |
| 5.1 |  | 全电脑控制，中文菜单显示，操作方便。 |
| *5.2 |  | 两种功能模式，手动控制及自动控制模式。可通过检测人体体温或者检测毯帽温度来控制机器运行。双模式控温--具有毯帽控温模式，体温控温模式。体温探头出现故障，不影响毯帽控温模式工作。提高设备的使用率和便捷性。 |
| 5.3 | 手动控制模式 | 降温设定范围：-4～30℃可调，体温实时监测。 |
| 5.4 | 自动控制模式 | 体温设定范围：31℃-37℃，五种体温控制档，降温系统五档控制模式分别为：31±0.5℃（中度低温）、33±0.5℃（颅脑降温）、35±0.5℃（发热降温）、37±0.5℃（防褥疮护理）以及自定义模式（医嘱）； |
| *5.5 | 体温及毯帽监测方式 | 体温腋温和肛温双重检测体温方式，可任意选择；通过内置传感器监测毯帽温度，使用方便，传感器不易脱落。 |
| 5.6 | 体温设定范围 | ≤31℃～42℃，精度：≤±0.2℃ |
| 5.7 | 电 源 | 220V±10% 50Hz |
| 5.8 | 总 功 率 | ≤550VA |
| 5.9 | 相对湿度 | ≤80% |
| 6 | 配件 |  |
| 6.1 |  | 降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的±1℃显示 |
| 6.2 | 表面温度不均匀度 | ≤2℃ |
| 6.3 | 毯子作用面承载压力 | ≤150kg水循环正常 |
| *6.4 | 降温帽材质 | 1.TPU（热塑性聚氨酯）材料，耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；蜂窝状设计，水循环通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格特定帽罩，易拆洗 。 2. 玻璃钢硬帽，铜质内层，3cm内置保温层，降温效果明显。 3.两种降温帽可任选其一。 |
| *6.5 | 降温毯材质 | TPU（热塑性聚氨酯）材料，耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；蜂窝状设计，水循环通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗 。 |
| 7 | 安全报警 |  |
| 7.1 |  | 缺水故障报警，水位超限报警，传感器脱落报警。 |
| 8 | 噪音 | ≤45dB |
| 9 | 配置要求 |  |
| 9.1 | 主机 | 1台。 |
| 9.2 | 配件 | 配置：降温毯2条 |
| 9.3 | 人体探头 | 配置：2个。（体温传感器，肛温传感器任选） |

亚低温治疗仪配置清单

| 名 称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1台 |  |
| 降温毯 | 2条 |  |
| 降温帽 |  |  |
| 人体传感器 | 2条 | 进口 |
| 保险丝 | 2个 |  |
| 地线 | 1根 |  |
| 电源线 | 1条 |  |
| 说明书 | 1本 |  |
| 验收单 | 1份 |  |
| 出 厂 标牌 | 1个 |  |
| 合格证保修卡 | 1份 |  |

十二、半导体激光治疗机（红蓝光治疗仪）技术参数

1.按运行模式分类：连续运行，间歇加载。

2.治疗机的额定电压和频率：AC 220V，50Hz。

3.治疗机的输入功率:200VA。

4 光束模式：多模。

5.治疗头数量：2个

6.治疗头一激光波长：808nm±10nm。

7.治疗头一激光数量： 808nm激光器1支 640nm辅助激光6支

8.治疗头一激光器额定输出功率：100mW。

9 激光输出功率不稳定度：应优于±10%。

10 激光输出功率复现性：应优于±10%。

11.治疗头二LED 发光二极管波长：410nm和640nm。

12.治疗头二LED 发光二极管数量：1470支

13.治疗头二输出功率：每支 LED 发光二极的输出功率 Pc 应不小于 1mW（不小于1470*1mw）。

14.操作系统：8寸液晶触摸显示屏

15. 软件名称：半导体激光治疗机嵌入式软件组件 发布版本：JLT-BDT-01

16. 电磁兼容 应符合 YY 0505-2012 的要求。

半导体激光治疗机（红蓝光治疗机）配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 注备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 半导体治疗头 | 1 | 套 |  |
| 3 | 红蓝光治疗头 | 1 | 个 |  |
| 4 | 治疗头支架 | 1 | 套 |  |
| 5 | 主机钥匙 | 2 | 把 |  |
| 6 | 激光防护眼罩 | 1 | 副 |  |
| 7 | 激光防护眼镜 | 1 | 副 |  |
| 8 | 电源线 | 1 | 根 |  |
| 9 | 2A保险管 | 2 | 只 |  |

十三、等离子手术系统技术参数

（一）技术要求

1、原装国际知名品牌，多功能、多科室通用，适用于关节外科，颞颌关节科等。

2、能完成下列手术：半月板成型、软骨成型、粘连分离、滑膜清理、肩关节囊紧缩、髋关节、膝关节、腕踝关节成型等治疗。

▲3、为了确保软骨的修复，刀头有自控温功能，即刀头可根据温度变化自行改变颜色，提示医生将手术温度精确控制在50摄氏度以下，确保软骨组织术后快速修复。

4、具有肌腱刀头的标准接口，具有慢性肌腱炎治疗功能，可完成跟腱炎、髌腱炎、肱二头肌炎打孔、网球肘的微创治疗。

▲5、主机内置肌腱刀头专用定时器，智能识别刀头并分配最佳能量档位。定时器自动500毫秒提示，使医生可以直接手术。

▲6、具有关节韧带（ACL/PCL）、关节囊冷收缩技术。主机具备自动关节镜保护功能，在刀头过于接近金属时会自动暂时切断能量输出，以保护昂贵的关节镜设备。

7、配备三功能脚踏开关，具备等离子消融，胶原蛋白收缩，能量控制等功能。

8、手术温度40—70度。切割精度≤100微米。

9、主机工作频率≥100KHz。

▲10、具有脊柱刀头的标准接口，能匹配脊柱刀头，用于脊柱手术椎间盘髓核消融，椎间盘切除，椎间盘清理，低温止血等。

▲11、采用电压调节控制，真正实现等离子的操控模式。

配置清单：

等离子手术系统(一套)，包含但不限于以下内容：

1）等离子刀主机（含脚踏控制器）。

2）斜面等离子刀头。

3）带吸引等离子刀头。

4）直角等离子刀头。

十四、心脏射频消融仪技术参数

1、功率输出≥75W, 步进为1W。

▲2、最小功率输出可以设置到1W。

3、导管进入病人后实时阻抗检测并显示病人实时阻抗。
▲4、负载阻抗检（监）测范围：0Ω～300Ω。

5、射频仪应具有高低阻抗保护设置窗口。

6、在阻抗检（监）测范围内低阻保护设置范围： 20Ω～80Ω。

7、在阻抗检（监）测范围内高阻保护设置范围：100Ω～300Ω。

8、具有两个实时温度显示窗口。

9、温度传感器自动识别。

10、具有故障自动检测故障代码报错提示功能。

11、温度设定范围：45℃～90℃。

12、计时范围：0～300秒。

13、安全标准：符合I类，CF级医疗仪器，具有抗心脏除颤保护功能

14、工作频率：460KHz±20KHz。

15 消融时间多种控制设置方式。

①能设置定时输出控制方式，到时间自动停止能量输出；

②多次消融时间可自动累加显示。

16、独具数据通讯接口：具备与其他设备通讯的接口和联线，具有与其他设备通讯的功能。

心脏射频消融仪配置单

| - 序 号 | - 货 物 名 称 | - 型 号 | - 单 位 | - 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 心脏射频消融仪 | - / | - 台 | - 1 |
| - 2 | - 心电/刺激信号线 | - / | - 套 | - 1 |
| - 3 | - 中性电极电缆 | - / | - 根 | - 1 |
| - 4 | - 随弃式中性电极 | - / | - 片 | - 5 |
| - 5 | - 电源线 | - / | - 根 | - 1 |
| - 6 | - 等电位均衡导线 | - / | - 根 | - 1 |
| - 7 | - 脚踏开关 | - / | - 付 | - 1 |
| - 8 | - 通讯线 | - / | - 根 | - 1 |
| - 9 | - 使用说明书 | - / | - 本 | - 1 |
| - 10 | - 射频能量采集分析软件（版本号：V01） | - / | - 套 | - 1 |

十五、放射治疗剂量仪技术参数

1、剂量仪

| 1.1 | 应用范围：放射治疗和X射线诊断中的剂量与剂量率的测量以及电量与电流测量 |
| --- | --- |
| 1.2 | 电源：100-200V；AC50-60Hz |
| 1.3 | 产品所符合的任何质量或安全标准，符合如下国际标准： -IEC 60731参考级剂量计 -IPEM导则中次级标准的辐射剂量传递仪器 -IEC 60601-2-9中与患者相接触的剂量计 -IEC 61010-1电气安全标准 |
| 1.4 | 放射诊断检测范围要求：必须适用于IEC 61674中放射诊断的剂量计，能做放射诊断的中能KV级检测 |
| 1.5 | 放射治疗检测范围要求：必须能做放射治疗高能MV级检测 |
| 1.6 | 漏电流：≤±10-15A(1fA) |
| 1.7 | 长期稳定性:≤±0.5％ |
| 1.8 | 分辨力:电流≤1fA;电荷≤10fC |
| 1.9 | 量程:电流200fA-1μA 电荷2pC-65mC |
| 1.10 | 重复性:按照IEC60731标准，≤士0.5％ |
| 1.11 | 极化电压:最大范围≥±400V；最小调节幅度：≤±50V |
| 1.12 | 可测量:水吸收剂量(Gy)，空气比释动能(Gy)，水吸收剂量率(Gy/min)，空气比释动能率(Gy/min)，照射量(R)，照射率(R/min)，剂量长度乘积(Gy・m)，电荷(C)，电流（A） |
| 1.13 | 温度范围:10-40℃湿度范围:10-85% |
| 1.14 | 探测器类型:可适配各种探测器:包括电离室透射探头和宝石探头等 |
| 1.15 | 显示数据:可同时显示活度，累积剂量、剂量率、电荷、电流等测量值 |
| 1.16 | 连接要求:除了兼容TNC或BNC接口，同时必须兼容M接口 |
| 1.17 | 系统软件功能内置数据库:至少可存储30个传感器的相关数据:至少可存储30个用户定义校正参数 |
| 1.18 | 电离室探头：配备0.6 CC电离室,TNC接口，20 m延长电缆等。 |

2、固体水膜规格

| 材料 | 用于高能光子和电子辐射的与水等效的白色聚苯乙烯“RW3” |
| --- | --- |
| 能量范围 | 光子60Co-25MV 电子4-23MeV |
| 材料成分 | 聚苯乙烯(C8H8)混有2.1％±0.2％的二氧化钛(TiO2) |
| 质量密度 | 1.045g/cm3 |
| （Z/A）r值 | 0.536 |
| 电子密度 | 3.386×1023e/g |
| 电子浓度 | 3.39×1023e/cm3 |
| 尺寸 | 300×300×300mm |
| 数量 | 包括1片1mm，2片2m，1片5mm和29片10mm厚的板材 |

十六、手术床技术参数

1为全新原装进口或台湾主流产品.整体设计应符合国际规范。通过GMP、ISO-9001、CE认证。

2床面至少由四部分组成:头部,背部,殿部,两片可水平及垂直定位腿部,各种床面调节全部由电动完成,以满足开展各种外科,妇产科,五官科等科室手术体位要求

3为微电脑控制智慧型电动多功能手术床。

4床板采用X光可透视材料,并可获的优良之影像品质。

5优异的传动柱机构，能够安全平稳的提供床面纵向及横向倾斜等位置之切换。

6床面尺寸:长度≥1950mm,头板至少可延长60mm，宽度500mm,

*7床面可双向平移≥30CM，增加C型臂X光透视检查之范围。

*8床面离地电动可调节高度,最低高度650mm最高高度950mm。

9床面电动可调节横向倾斜(左右倾斜)角度21度

10床面电动可调节头高足低/头低足高位角度26度

11头部段可调角度范围为+60度至–90度

12背部段角度电动可调范围为:上部60度,下部30度

13脚部:上下可调0度至90度,左右旋转0度至90度

*14中央机械式刹车装置, 方便的踏板操作方式， T型基座，可坚固地固定床身。底座材质为医用不锈钢包裹，方便清洁、耐用、耐冲击。

*15复合体位,床面腰上位(∧)210度及腰下位(∨)120度这两个动作均可一键完成，使用方便快捷。

*16配备内置式肾桥，顶举高度≥121mm,肾桥为可X光透视材料

17 床体表面材料为高级医用不锈钢,便于清洁消毒,耐冲击.

手术床标准配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术床主体 | 1 | 套 |
| 2 | 头板 | 1 | 个 |
| 3 | 手板 | 1 | 对 |
| 4 | 腿板 | 1 | 对 |
| 5 | 手控器 | 1 | 个 |
| 6 | 床垫 | 1 | 套 |
| 7 | 麻醉布帘架 | 1 | 套 |
| 8 | 腿架 | 1 | 套 |
| 9 | 腰架 | 1 | 套 |
| 10 | 侧卧手架 | 1 | 个 |
| 11 | 约束带 | 3 | 条 |
| 12 | 说明书 | 1 | 份 |

十七、持续气道正压呼吸支持系统（T组合）技术参数

（一）功能要求：提供安全受控、精确的吸气峰压PIP，安全地扩张婴儿的肺部并提供最佳的氧合作用；提供恒定的呼气末正压PEEP 使肺部在呼气时保持张开的状态，从而避免粘连受损并维持功能残气量。

（二）技术要求：

1．吸气峰压（PIP）的设定范围：在8LPM气体输入流量时，5cm~70cm H2O/mbar

2．呼气末正压（PEEP）的设定范围：在8LPM气体输入流量时，1cm~9cm H2O/mbar

3 .具有吸气峰压（PIP）限压阀

4．吸气时间：可调整

5．气体输入流量的范围： 5LPM（最小）~15LPM（最大）

6.氧气输出浓度：输入21%~100%浓度氧气时，可输出21%~100%氧气

7．吸气峰压（PIP）和呼气末正压（PEEP）压力的显示：压力计显示

8．压力计范围：-20~80cm H2O/mbar

9．适用婴儿体重范围： 10公斤以内

10. 所有配置都必须是原装进口产品

配置清单

Neopuff( Infant Resuscitator

便携式婴儿复苏器含：1台

供气管一条

模拟肺一个

带T型阀呼吸管路：5条

婴儿复苏面罩启动套包括直径35mm, 42mm, 50mm, 60mm, 72mm 面罩各一个：一盒

十八、外搬运车技术参数配置清单

十九、内消毒车技术参数配置清单

二十、双通道医用输血输液加温器技术参数

（一）产品用途：主要用于对输入人体的液体进行加温，维持患者体温

（二）主机性能要求：

1.微电脑PID闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏，尺寸≥80*90mm

▲2.屏幕显示数据信息至少包括：加热时间，设定温度，加热温度，超温报警，传感器故障报警，低温报警

3.系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常

▲4.可同时连接两条加热管，可单独设定每条加热管的温度并恒温控制

▲5.温度可调范围：      33℃-41℃，连续可调，精度为0.1℃

6.超温断电保护：        超过42℃系统声光报警自动停止加热

7.低温报警：            低于32℃系统声光报警提示低温

8.预热时间：            从20℃-36℃小于2分钟

（三）加热管性能要求

1.插拔式加热管，柔性结构，集成4组发热丝，两组独立温度传感器

2加热管液体出口端温度监控，准确安全

3全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用

▲4.两条加热管可同时工作，一条进行输血加温，一条进行输液加温

5.两条加热管串联使用可满足大流量加温需要

6.电气安全保护级别：I类BF型，防除颤保护

7.长度≥1.4米，包括内径3.5-5mm或6-7mm两种规格

8.直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材，节约成本

（四）★产品提供有效期内注册证以及医疗器械注册检验报告

（五）配置要求

加温器主机              1台

插拔式加热管            2条

加热管夹子              2套

操作指南                1份

合格证                  1份

保修卡                  1份

使用说明书              1本