附件1：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪参数需求

一、设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

二、数    量：三套

三、交 货 期：三个月

四、用    途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

五、主要技术规格及系统概述：

5.1 主机成像系统：

5.1.1  高分辨率液晶显示器≥21.5英寸分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。

5.1.3 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束

5.1.4 脉冲优化处理技术

5.1.5 海量并行处理技术

5.1.6 自适应增益补偿技术

5.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

5.1.8 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

5.1.9 脉冲反向谐波成像单元；

5.1.10 彩色多普勒成像技术；

5.1.11 彩色多普勒能量图技术；

5.1.12 方向性能量图技术

5.1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

5.1.15 动态范围≥320dB

5.1.16 数字化通道≥7,071,744

5.1.17 智能全程聚焦技术；

5.1.18 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

5.1.19空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头

5.1.20自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

5.1.21 实时二同步 /三同步能力；

5.1.22 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

5.2 先进成像技术：

5.2.1 造影成像技术

- 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。

- 可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用

- 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量

- 具有相交互两个平面同屏同时相实时显示造影成像技术

- 具有二维造影技术

- 造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、腔内的前列腺、经阴道妇科成像的需求

- 具有造影计时器以及闪烁造影成像技术

- 造影连续采集时间≥5分钟

- 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果

5.2.2  超宽视野成像扫描技术

- 测量功能,电影回放功能

- 线阵、凸阵及容积探头具备

- 结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用

5.2.3  具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21.5”，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p

5.2.4. 3D/4D成像功能

1）具备三维、四维实时成像功能

2）具备自由臂三维成像、支持常规凸阵、微凸阵、线阵探头

3）具有表面模式、骨骼模式、反转成像模式等

5.2.5弹性成像技术

- 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式

- 具备囊实性结构鉴别弹性成像技术

- 具备浅表及腔内弹性成像

- 主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。

5.2.6 具备智能多普勒血管检查技术

- 单键优化二维、多普勒图像质量

- 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等

- 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性

5.2.7 脑卒中疾病诊断相关技术

- 可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果

- 自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值

- 计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比

5.2.8超声声速自动校正技术

- 针对肥胖及困难病人

- 可用于乳腺检查，并可调整级别

- 专门的预置条件

5.2.9扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

5.2.10组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式。

*5.2.11具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。

5.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

5.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

5.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

5.3.3 外周血管测量和计算功能；

5.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

5.3.5 心脏功能测量；

5.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

5.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，

可进行参数编程调节；

5.4.2 硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；

5.4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

5.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

5.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

5.5 输入/输出信号：

5.5.1 输入：DICOM DATA

5.5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出

5.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

六、系统技术参数及要求：

6.1 系统通用功能：

6.1.1探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头

6.1.2 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

6.1.3 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

6.2 探头规格

6.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz

6.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

6.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵

6.2.4 纯净波探头≥3把，具有腹部、浅表、心脏纯净波单晶体探头

*6.2.5 可配备阵列聚焦单晶体线阵探头；

6.2.6 腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz）

血管/小器官线阵探头（4.0-18.0MHz）

心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz）

下肢血管线阵探头（3.0-12.0MHz）

腔内容积探头（3.0-9.0MHz）

*6.2.7 凸阵探头扫描深度≥40cm，线阵探头扫描深度≥14cm。

6.2.8 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD;

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

6.2.9 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，并具有声束偏转功能；

6.3 二维显像主要参数：

*6.3.1 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节；6.3.2 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

6.3.3 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

6.3.4 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

6.3.5 接收超声信号系统动态范围≥320 dB

6.4 频谱多普勒：

6.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、

高脉冲重复频率 (HPRF)、

连续波多普勒（CW）；

6.4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz

电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz

电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz

6.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；

6.4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

CWD:血流速度28.0m/s

*6.4.5 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；

6.4.6 Doppler及M型电影回放：48 秒；

6.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

*6.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

6.4.9 零位移动： 8 级；

6.4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，

局放及移位；

6.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

6.5 彩色多普勒：

6.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

6.5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

6.5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

6.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

6.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

6.6 超声功率输出调节：

6.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

6.6.2 输出功率选择分级可调

6.7 记录装置：

6.7.1 主机硬盘容量≥1T（1024GB）

6.7.2 DVD-RW 或USB图像存储

6.7.3 USB接口≥6个，用于图像传输

6.8 技术手册：

中文操作手册